附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010036                   申请技术审查时间：  2022 年 2 月 7日

| 技术审查项目名称 | 辽宁双鞍建筑工程技术有限公司预拌砂浆检测资质（设立） |
| --- | --- |
| 申请人 | 刘静 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、参数 1建筑砂浆 “分层度（保水率）”应改为“分层度” 2砂浆、混凝土外加剂资质中不包含“保塑时间” 二、仪器设备 1主要仪器设备及其检定/校准一览表填写混乱，检测资质没有与检测设备逐一对应。 2 水泥安定性检测未见必要设备电子天平，水泥强度检测未见必要设备试模和量水器，细集料密度检测未见必要设备李氏比重瓶，预拌砂浆检测资质中不包含粗集料内容，填写时不要把粗细集料混在一起填写，砂浆、混凝土外加剂减水率检测未见必要设备塌落度桶，未见表中有掺合料各项检测资质内容。 三、其他 申请的具体检测范围中，序号排列没有“四”，属于断续排列。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |