附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010101                  申请技术审查时间：  2022 年 3月15日

| 技术审查项目名称 | 彰武县祥源混凝土有限公司 预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 董国 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，存在以下问题： 1 仪器设备 在“八、主要仪器设备及其检定/校准一览表”中，检验设备没有与申报的资质对应，检测项目和仪器设备笼统列在一起。其中，水泥检测项目中JY-2001电子天平编号、量程、精度都与计量校准证书不符，缺少对应型号的试验筛。细集料和粗集料笼统的以“砂、石”替代，缺少必要设备电子天平，砂石套筛测量范围与计量校准证书填写不符，每个孔径的筛子应该与对应检测项目逐一列出。粗集料“压碎指标”缺少必要的设备试验机或压碎仪。混凝土“稠度”检测项目缺少必要设备塌落度筒。 2 其他 该机构申请表第一页机构名称填写与营业执照不符。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |